狭缝

光谱仪狭缝及SMA接口松动脱落或损坏，可能造成光谱仪大幅的波长漂移等故障。

指示灯

绿色灯为电源（power）指示灯，长亮为供电正常；power灯一直闪烁或者power灯不亮，可能为供电问题，应检查供电是否正常；若供电正常，确认光谱仪驱动安装情况，若确认驱动安装没有问题且电脑设备管理器找不到光谱仪设备，很大可能是电路板故障。

黄灯为检测（scan）指示灯，光谱仪点击start开始测量后，黄灯一般为闪烁状态，光谱仪采集一次数据闪烁一次。如果黄灯出现常亮状态，首先确认所选取的积分时间长短，若积分时间过短，闪烁频率过高人眼将无法分辨；检查光谱仪是否处于等待外触发信号状态，查看“External Trigger Setting”是否开启。若光谱仪未开始采集，黄灯常亮，可能为电路板故障。

USB

由于通信协议不同，USB1.0平台与其他版本不兼容，使用USB1.0连接线。USB3.0平台可兼容使用USB2.0数据连接线，但是连接电脑可能会出现供电不稳的问题，power灯持续闪烁，软件检测不到光谱仪，可改用USB3.0连接线或外接12V电源供电。

接口

USB端口、外部I/O口、同步接口、网口发生损坏时，客户应联系Avantes China 北京总部进行维修。

内部光学平台及电路板

当发生故障涉及到光谱仪内部光学平台或电路板时，客户应联系Avantes China 北京总部进行维修。