1.为了确保光源输出稳定的光强，光源需要预热

卤钨灯光源需要预热15min以上，氘-卤钨灯光源应提前预热20~30min以上。对于某些型号的光源应确保制冷风扇处于开启状态。

2.按照正常的开关顺序打开光源

氘-卤灯应该在确保前面板各灯开关OFF的情况下接通灯后的电源，然后再打开前面板的开关，关闭时采用相反的顺序。

3.光闸

使用触发线连接光谱仪和光源，配合软件操作可以实现光谱仪控制光源光闸开关，具体操作参见软件问题指南或软件操作手册。若操作方法正确，但无法实现光闸控制，检查触发线导通情况，光谱仪DB26端口第12针与光源DB15端口第13针是否导通。若仍无法控制光闸可能是光源内部电路故障。

确认光源开光、SMA接口、power指示灯，内部灯泡，电路板等组件发生损坏时，客户可以联系Avantes China北京总部进行维修更换。