1.光纤探头污损

Avantes的反射和透射光纤探头通光窗口一般采用石英玻璃制作，如果在测试过程中受到污染，会影响光谱测试；光纤探头在过度弯曲或者温度过高（-HT类型探头最高耐温200°C）等极端条件会造成探头损坏，客户可以联系Avantes China北京总部维修。

2.光纤接头污损

Avantes的光纤一般为SMA905接头或FC/PC接头，接头与光纤是通过胶粘接的，在过度弯曲或者温度过高等极端条件下，可能会造成接头损坏，这时客户可以联系Avantes China北京总部维修。

3.光纤导光异常

光纤导光异常将直接导致光谱仪测量的谱线线型异常，客户应首先确认光纤是否正常导光。导致光纤导光异常的可能原因如下：

（1）各种光纤具有一定的弯曲半径，如果弯曲得太厉害可能导致光纤内部石英纤芯断裂，光纤将不能正常导光。若纤芯断在接头处，客户可以联系Avantes China北京总部截短维修，若断在光纤中间应返厂处理。

（2）不同光纤包层的工作温度不同，温度过高可能使包层损坏，影响纤芯导光。若光纤包层损坏，客户可以联系Avantes China北京总部维修或重新购买。

各包层的最小弯曲半径、工作温度及最大承重等数据见下图：

（3）不同的光纤传输波段不同，对各个波段的损耗率可查看下表。Avantes提供适用于各种不同波段的光纤，客户可以联系Avantes China北京总部购买。

图1.UV/VIS光纤损耗曲线

图2 .VIS/NIR光纤损耗曲线

图3.UV/VIS/NIR光纤损耗曲线